Ενότητα Α: Μέτρηση MTF (Modulation Transfer Function)

Η ανάλυση αυτή επικεντρώνεται στο Quadrant Phantom για τον υπολογισμό της Διαμόρφωσης (M) στη χωρική συχνότητα των 5 lp/mm.

1. Οπτική Ανάλυση (Σχήμα 1(α) & 1(β))

Σχήμα 1(α): Quadrant Phantom

| Οπτικό Στοιχείο | Συντεταγμένες | Σχετικός Κώδικας | Λειτουργία |
| --- | --- | --- | --- |
| Εικόνα Phantom | Όλο το διάγραμμα | phantom_image = ... | Φόρτωση της εικόνας και μετατροπή της σε πίνακα (array) για ανάλυση. |
| Μπλε Γραμμή (Προφίλ P) | Κατακόρυφη | profile_column = phantom_image[mid_h + 10 : height - 10, mid_w // 2] | Εξαγωγή Προφίλ: Ορίζει μια στήλη (κατακόρυφο τμήμα) στο κέντρο του κάτω Αριστερού τεταρτημορίου. Η επιλογή είναι κάθετη στις οριζόντιες ράβδους των 5 lp/mm. |

Σχήμα 1(β): Προφίλ Έντασης P (Προσομοίωση)

| Οπτικό Στοιχείο | Σχετικός Κώδικας | Αριθμητική Σημασία |
| --- | --- | --- |
| Κυματοειδής Γραμμή | plt.plot(profile_column, ...) | Η ένταση των pixels κατά μήκος της μπλε γραμμής (X-άξονας = Pixel, Y-άξονας = Ένταση). |
| Κόκκινοι Κύκλοι (Pmax) | peaks_indices, _ = find_peaks(profile, ...) plt.plot(..., 'o', color='red') | Εντοπίστηκαν οι κορυφές (μέγιστα) που αντιστοιχούν στις λευκές γραμμές. |
| Μπλε Κύκλοι (Pmin) | troughs_indices, _ = find_peaks(-profile, ...) plt.plot(..., 'o', color='blue') | Εντοπίστηκαν οι κοιλίες (ελάχιστα) που αντιστοιχούν στις μαύρες γραμμές. |

2. Αποτελέσματα Terminal (Υπολογισμός MTF)

| Έξοδος Terminal | Σχετικός Κώδικας | Ερμηνεία |
| --- | --- | --- |
| Ανάλυση... 5 lp/mm | (Δεν υπάρχει κώδικας, είναι σχόλιο) | Επιβεβαιώνει την ανάλυση στο κάτω αριστερό τεταρτημόριο. |
| Μέση τιμή P_max: 180.28 | P_max_avg = np.mean(p_max_values) | Ο μέσος όρος της έντασης όλων των κόκκινων κύκλων (Pmax). |
| Μέση τιμή P_min: 129.88 | P_min_avg = np.mean(p_min_values) | Ο μέσος όρος της έντασης όλων των μπλε κύκλων (Pmin). |
| Μέση Διαμόρφωση (Modulation): 0.1625 | modulation = (P_max_avg - P_min_avg) / (P_max_avg + P_min_avg) | Τελικό MTF: Η αντίθεση του συστήματος στη συχνότητα 5 lp/mm είναι 16.25%. |

Ενότητα Β: Μέτρηση Ανομοιογένειας Πεδίου

Η ανάλυση χρησιμοποιεί την εικόνα του Ομογενούς Phantom .

1. Οπτική Ανάλυση (Plot)

| Οπτικό Στοιχείο | Σχετικός Κώδικας | Λειτουργία |
| --- | --- | --- |
| Εικόνα I(Φόντο) | plt.imshow(image, cmap='gray') | Εμφανίζει την αρχική εικόνα I του phantom με τον υψηλό θόρυβο. |
| Υπολογισμός A(p) | A_p = uniform_filter(image, size=13) | Δεν φαίνεται άμεσα στο τελικό plot, αλλά η τιμή του Amax και Amin προέρχεται από την ομαλοποιημένη εικόνα A_p (φίλτρο 13×13). |
| Amax(200.00) (Κόκκινο X) | max_coords = np.unravel_index(np.argmax(A_p), A_p.shape) plt.plot(max_coords[1], max_coords[0], 'rx', ...) | Σημειώνει το pixel με τη μέγιστη ομαλοποιημένη ένταση (Amax), το οποίο εντοπίζεται στην πάνω αριστερή γωνία (π.χ., ≈(0,0)). |
| Amin(87.00) (Μπλε +) | min_coords = np.unravel_index(np.argmin(A_p), A_p.shape) plt.plot(min_coords[1], min_coords[0], 'b+', ...) | Σημειώνει το pixel με την ελάχιστη ομαλοποιημένη ένταση (ζAmin), το οποίο εντοπίζεται προς το κάτω κέντρο (≈(197,287)). |

2. Αποτελέσματα Terminal (Υπολογισμός Ανομοιογένειας)

| Έξοδος Terminal | Σχετικός Κώδικας | Ερμηνεία |
| --- | --- | --- |
| Amax:200.00 | A_max = np.max(A_p) | Η μέγιστη ένταση στην ομαλοποιημένη εικόνα. |
| Amin:87.00 | A_min = np.min(A_p) | Η ελάχιστη ένταση στην ομαλοποιημένη εικόνα. |
| Υπολογιζόμενη Ανομοιογένεια: 0.5650 | non_uniformity = (A_max - A_min) / A_max | Τελικό αποτέλεσμα: Η ανομοιογένεια του πεδίου είναι 56.5%. |

ΠΡΟΣΘΗΚΗ